METODOLOGIA INTEGRADA DE PADRONIZAÇÃO EXPERIMENTAL,
MODELAGEM FÍSICO-NUMÉRICA E CALIBRAÇÃO DA MACA INTELIGENTE

# 1. Objetivo

Estabelecer uma metodologia experimental e matemática integrada para calibrar o sistema de sensoriamento da Maca Inteligente, combinando a padronização experimental, a caracterização individual dos sensores FSR, a reconstrução do campo bidimensional de pressão, a integração numérica das forças distribuídas, a modelagem estatística multivariada e a análise temporal da estabilização.

caracterizar individualmente a resposta dos sensores/setores FSR;

converter leituras elétricas brutas em grandezas físicas calibradas de força e, quando aplicável, pressão;

reconstruir a distribuição espacial da carga sobre a manta;

estimar a força total por soma e integração numérica 2D;

converter força total em massa equivalente, em quilogramas, para apresentação ao usuário;

corrigir erros residuais por modelos multivariados quando necessário;

quantificar repetibilidade, histerese, drift, não linearidade, crosstalk e efeitos de posição;

caracterizar o tempo de estabilização e avaliar predição antecipada;

validar o modelo com massas e distribuições de carga não utilizadas na calibração;

selecionar um modelo final suficientemente preciso e computacionalmente adequado ao software embarcado.

# 2. Princípio Geral e Hipótese de Trabalho

A maca deve ser tratada como um sistema distribuído de medição. A leitura elétrica de um FSR não deve ser interpretada diretamente como massa. Primeiro, cada leitura deve ser relacionada à força por uma função de calibração. Em seguida, as forças ou pressões distribuídas são combinadas espacialmente para estimar a força total. Finalmente, eventuais erros sistemáticos remanescentes podem ser corrigidos por modelagem multivariada.

Sᵢⱼ(t)  →  calibração individual  →  Fᵢⱼ(t) ou pᵢⱼ(t)  →  integração 2D  →  Ftotal(t)  →  m(t)=Ftotal(t)/g  →  correção multivariada  →  m̂

A hipótese central é que uma arquitetura híbrida físico-estatística será mais robusta que a utilização isolada da soma de sinais brutos ou de uma regressão aplicada sem caracterização física prévia.

# 3. Distinção entre Massa, Força e Pressão

Para evitar ambiguidades conceituais, o projeto deverá distinguir as grandezas físicas utilizadas:

F = m g

em que F é a força peso, expressa em newtons (N), m é a massa, expressa em quilogramas (kg), e g é a aceleração da gravidade. A interface poderá apresentar o resultado em kg, mas a cadeia de medição deve preservar a coerência entre sinal, força, pressão e massa equivalente.

p = F/A

Quando a área efetiva associada à célula for conhecida ou modelada, a pressão p poderá ser expressa em Pa. Caso a área efetiva não seja confiável, a integração poderá ser formulada diretamente a partir das forças calibradas das células.

# 4. Arquitetura Matemática Integrada

## 4.1 Camada 1 — Aquisição dos sinais

Para uma matriz com n sensores ou células, cada amostra deverá preservar a identidade espacial e temporal do sensor:

S(t) = {S₁₁(t), S₁₂(t), ..., Sᵢⱼ(t), ..., Sₘₙ(t)}

O sistema deverá registrar também timestamp, frequência de amostragem, condição de tara, massa de referência, posição da carga, repetição e configuração física do ensaio.

## 4.2 Camada 2 — Calibração individual dos FSR

A calibração individual é uma etapa crítica porque sensores FSR podem apresentar resposta não linear e dispersão entre unidades. Para cada sensor/célula deverá ser obtida uma curva experimental usando cargas conhecidas.

Deverão ser testados, conforme os dados, modelos como:

Fᵢ = aᵢ Sᵢ + bᵢ

Fᵢ = aᵢ Sᵢ² + bᵢ Sᵢ + cᵢ

Fᵢ = αᵢ Gᵢ^βᵢ

No último caso, G representa a condutância ou outra grandeza eletrônica definida pela arquitetura de aquisição. A forma final não deverá ser escolhida por preferência teórica, mas por ajuste, resíduos, repetibilidade e validação.

## 4.3 Camada 3 — Campo 2D de força/pressão

Após a calibração, as leituras devem ser organizadas segundo a geometria real da manta, formando um campo discreto de força ou pressão:

Fᵢⱼ = Cᵢⱼ(Sᵢⱼ)

pᵢⱼ = Fᵢⱼ / ΔAᵢⱼ

Essa etapa deverá alimentar simultaneamente o módulo de estimativa de massa e a interface de mapa de pressão da Maca Inteligente.

## 4.4 Camada 4 — Integração numérica 2D

O modelo físico de referência deverá calcular a força total distribuída sobre a manta. Quando se trabalha com pressão:

Ftotal = ∬ₐ p(x,y) dA

Na grade discreta, o primeiro estimador será:

Ftotal ≈ Σᵢ Σⱼ pᵢⱼ ΔAᵢⱼ

Quando as células já estiverem calibradas diretamente em força:

Ftotal ≈ Σᵢ Σⱼ Fᵢⱼ

Como alternativa de maior refinamento espacial, deverá ser avaliada a regra trapezoidal 2D, ponderando adequadamente cantos, bordas e pontos interiores. A regra de Simpson 2D somente deverá ser adotada se a geometria, o espaçamento e a quantidade de amostras forem compatíveis com suas hipóteses.

## 4.5 Camada 5 — Conversão para massa equivalente

m_física = Ftotal / g

O valor m_física será a primeira estimativa baseada na física do sistema. Essa estimativa deverá ser comparada com a massa de referência conhecida.

## 4.6 Camada 6 — Correção estatística multivariada

Se a integração física apresentar erro sistemático relevante, será aplicada uma camada corretiva multivariada. O objetivo não é substituir a física, mas corrigir efeitos que o modelo ideal não represente adequadamente, como diferenças residuais entre sensores, crosstalk, distribuição da carga, colchão e efeitos de posição.

m̂ = b₀ + b₁m_física + Σ bᵢSᵢ + Σ bᵢⱼSᵢSⱼ

Modelos mais complexos somente serão aceitos quando produzirem ganho consistente no conjunto de validação.

# 5. Separação dos Problemas Espacial e Temporal

A integração espacial e a estabilização temporal são problemas diferentes. A integração 2D responde como combinar a distribuição de forças/pressões. O modelo temporal responde como a leitura evolui após a aplicação da carga.

τ dy(t)/dt + y(t) = K u(t)

Esse modelo dinâmico será investigado somente se os ensaios demonstrarem comportamento transitório sistemático e reproduzível. Não deverá ser utilizado como mecanismo para somar sensores.

# 6. Padronização do Ambiente Experimental

Todos os ensaios da fase de calibração deverão manter constantes, salvo quando a variável estiver sendo deliberadamente estudada:

estrutura da maca;

manta e sua orientação;

colchão e sua posição;

eletrônica de aquisição;

alimentação elétrica;

firmware/software e versão;

frequência de amostragem;

tempo de aquecimento/estabilização eletrônica;

inclinação da maca;

procedimento de tara;

forma de aplicação da carga.

A primeira campanha deverá ser realizada com a maca horizontal. Ensaios inclinados constituirão uma fase específica posterior.

# 7. Procedimento de Inicialização e Tara

Ligar o sistema e registrar a versão do firmware/software.

Aguardar estabilização eletrônica.

Verificar comunicação e leitura de todos os sensores.

Confirmar ausência de carga externa.

Executar a tara com manta e colchão instalados.

Registrar a linha de base de cada sensor durante pelo menos 5 s.

Calcular média e dispersão da linha de base.

Rejeitar o início do ensaio se houver sensor saturado, desconectado ou instável.

Somente então iniciar a sequência de cargas.

A tara remota já prevista no software poderá ser utilizada, desde que o algoritmo e o intervalo de média estejam fixados e documentados durante toda a campanha.

# 8. Faixa de Calibração

A calibração global deverá cobrir a faixa operacional prevista, inicialmente de 0 a 150 kg, com pontos de referência distribuídos ao longo da faixa. Recomenda-se iniciar com 0, 10, 20, ..., 150 kg e acrescentar massas intermediárias para validação.

A calibração individual das células FSR não exige necessariamente aplicar 150 kg em uma única célula. A faixa individual deve reproduzir as forças locais plausíveis que cada célula receberá durante o uso real.

# 9. Posições e Distribuições de Carga

O protocolo deverá contemplar diferentes distribuições espaciais para impedir que o modelo aprenda apenas uma posição específica.

região central;

região superior;

região inferior;

lado esquerdo;

lado direito;

distribuições combinadas em múltiplos setores;

configurações progressivamente mais próximas da distribuição corporal real.

A posição e a área aproximada de contato deverão ser documentadas. O efeito do colchão sobre a redistribuição da carga deverá ser tratado como parte do sistema físico da maca.

# 10. Número de Repetições

Cada combinação de massa, posição e condição experimental deverá ser repetida independentemente.

N ≥ 5

Cada repetição deverá retornar à condição sem carga, verificar o zero e reiniciar o ciclo. O número final de repetições poderá ser ampliado conforme a dispersão observada.

# 11. Aquisição e Estrutura dos Dados

Para cada amostra deverão ser registrados, no mínimo:

data e hora;

timestamp de alta resolução;

massa real de referência;

força de referência, quando disponível;

posição/distribuição da carga;

identificador da repetição;

leituras brutas de todas as células;

leituras calibradas em força/pressão;

soma bruta;

resultado da integração 2D;

massa física estimada;

massa corrigida pelo modelo, quando aplicável;

tempo desde a aplicação da carga;

estado de estabilização;

temperatura, caso exista medição disponível no sistema ou no ambiente de ensaio.

# 12. Estudo da Estabilização Temporal

Como os testes preliminares indicaram estabilização da ordem de 1 minuto, a resposta deverá ser registrada explicitamente em função do tempo. Como pontos mínimos de análise:

t = 0, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 s

Preferencialmente, entretanto, os dados brutos devem ser adquiridos continuamente na frequência nativa do sistema, e esses instantes utilizados apenas como pontos padronizados de relatório.

tempo médio de estabilização;

desvio padrão e dispersão;

dependência com a massa;

dependência com a posição;

drift após estabilização;

histerese entre carregamento e descarregamento.

# 13. Critério Matemático de Estabilização

|y(t) - y(t-Δt)| < ε

A condição deverá permanecer satisfeita durante um intervalo mínimo T_min. Como ponto inicial de investigação, poderá ser utilizada variação inferior a 1% durante 10 ou 15 s consecutivos. Esses valores não constituem especificação final e deverão ser ajustados experimentalmente.

# 14. Caracterização Individual dos Sensores

Antes de avaliar o peso global, cada sensor deverá ser caracterizado quanto a:

offset e ruído de base;

sensibilidade;

curva sinal-força;

linearidade/não linearidade;

repetibilidade;

faixa útil;

saturação;

histerese;

drift;

diferença entre unidades;

influência de sensores vizinhos (crosstalk).

Sensores com comportamento anormal deverão ser identificados e, se necessário, excluídos ou tratados por coeficientes específicos.

# 15. Modelo A — Soma Direta das Forças Calibradas

F_A = Σᵢ Fᵢ

Esse modelo deverá ser utilizado como baseline físico. A soma não será realizada sobre leituras elétricas brutas, mas sobre forças previamente calibradas.

# 16. Modelo B — Integração Numérica 2D do Campo de Pressão

F_B ≈ Σᵢ Σⱼ pᵢⱼ ΔAᵢⱼ

Quando adequado, será implementada a regra trapezoidal 2D. Os resultados deverão ser comparados ao Modelo A para determinar se a ponderação espacial produz ganho real de precisão.

# 17. Modelo C — Regressão Linear da Estimativa Física

m̂ = a m_física + b

Esse modelo corrige ganho e offset globais do sistema sem abandonar a estimativa baseada na integração física.

# 18. Modelo D — Regressão Linear Multivariada

m̂ = b₀ + b₁S₁ + b₂S₂ + ··· + bₙSₙ

Esse modelo será avaliado como referência estatística e como possível camada corretiva. Poderá utilizar sinais brutos, forças calibradas ou características derivadas, devendo a escolha ser documentada.

# 19. Modelo E — Interações e Não Linearidades

m̂ = b₀ + Σ bᵢXᵢ + Σ bᵢⱼXᵢXⱼ

m̂ = aX² + bX + c

Termos de interação e polinomiais somente serão incorporados quando os resíduos e a validação demonstrarem necessidade. Deve-se controlar o risco de sobreajuste.

# 20. Modelo F — Aprendizado de Máquina como Etapa Posterior

Caso a precisão requerida não seja alcançada pelos modelos físico-numéricos e regressivos, poderá ser avaliado aprendizado de máquina supervisionado usando leituras da matriz e massa real de referência. Essa fase deverá ocorrer somente após existir base experimental suficientemente representativa.

Modelos de maior complexidade deverão ser comparados aos modelos simples em desempenho, generalização, custo computacional, interpretabilidade e viabilidade embarcada.

# 21. Compensação de Crosstalk

A influência entre sensores vizinhos deverá ser investigada experimentalmente aplicando cargas localizadas e observando respostas em células adjacentes. Se significativa, poderá ser introduzida uma matriz de correção:

F_corr = C F_med

A matriz C deverá ser estimada experimentalmente e validada em dados independentes.

# 22. Avaliação e Correção da Histerese

Deverão ser realizados ciclos de carga crescente e decrescente:

0 → 10 → 20 → ··· → 150 kg

150 → 140 → 130 → ··· → 0 kg

A diferença para a mesma massa entre os dois sentidos deverá ser quantificada. Se relevante, poderão ser adotadas curvas distintas de carregamento/descarregamento ou uma correção específica.

# 23. Drift e Influência Térmica

O drift deverá ser quantificado mantendo uma carga constante por período superior ao tempo normal de estabilização. A influência térmica deverá ser investigada se houver evidência de variação significativa com temperatura. Como o escopo funcional da maca não inclui sensores térmicos para monitoramento clínico, qualquer temperatura utilizada nesta etapa terá finalidade exclusivamente metrológica/experimental.

# 24. Separação entre Calibração, Validação e Teste

Os dados deverão ser separados antes da seleção final do modelo. Uma divisão inicial poderá ser 70% para ajuste e 30% para validação, ou 80%/20%, desde que as distribuições de massa e posição sejam representativas.

Quando houver volume de dados suficiente, recomenda-se reservar ainda um conjunto de teste final que não participe de nenhuma decisão de modelagem.

# 25. Testes com Massas Não Utilizadas no Ajuste

A capacidade de interpolação/generalização deverá ser verificada com massas intermediárias não utilizadas na calibração. Por exemplo, se determinados pontos de ajuste forem 20, 40, 60, 80 e 100 kg, poderão ser utilizados 35, 55, 75 e 95 kg na validação.

# 26. Métricas de Avaliação

EA = |m_real - m̂|

EP = |m_real - m̂| / m_real × 100%

MAE = (1/N) Σ |mᵢ - m̂ᵢ|

RMSE = √[(1/N) Σ (mᵢ - m̂ᵢ)²]

R²

As métricas deverão ser apresentadas globalmente e estratificadas por faixa de massa, posição, repetição e condição experimental.

# 27. Análise de Resíduos

eᵢ = mᵢ - m̂ᵢ

Os resíduos deverão ser analisados para identificar tendência sistemática, heterocedasticidade, não linearidade, dependência espacial, dependência temporal e sensores/setores problemáticos.

# 28. Repetibilidade e Reprodutibilidade

Para cada condição deverão ser calculados média, desvio padrão, coeficiente de variação e, quando apropriado, intervalos de confiança. O protocolo deverá distinguir erro do modelo, variabilidade do hardware e instabilidade experimental.

# 29. Avaliação da Inclinação da Maca

Somente após consolidar a calibração horizontal deverão ser avaliadas inclinações, por exemplo 0°, 15°, 30° e 45°. Cada inclinação constitui uma condição experimental distinta.

Deverá ser verificado se a inclinação altera o campo de pressão, o tempo de estabilização, a estimativa física e os coeficientes de correção.

# 30. Predição Antecipada do Valor Estável

Se a resposta temporal apresentar padrão consistente, poderá ser desenvolvido um estimador do valor estável a partir dos primeiros segundos:

m_final = g(S(5), S(10), S(15), ...)

O ganho de tempo somente será aceito se a redução do tempo de espera não comprometer as métricas de precisão e estabilidade.

# 31. Critérios para Seleção do Modelo Final

menor erro no conjunto de validação/teste;

boa repetibilidade;

resíduos sem tendência sistemática relevante;

robustez à posição da carga;

robustez à faixa de massa;

histerese e drift dentro de limites aceitáveis;

tempo de resposta compatível com a aplicação;

baixa complexidade computacional;

memória e processamento compatíveis com o hardware embarcado;

facilidade de recalibração e manutenção.

Entre modelos com desempenho estatisticamente equivalente, deverá ser escolhido o de menor complexidade.

# 32. Sequência Recomendada de Desenvolvimento

Etapa 1 — Congelar a configuração física e o protocolo experimental.

Etapa 2 — Validar aquisição e tara de todos os sensores.

Etapa 3 — Caracterizar e calibrar individualmente os FSR.

Etapa 4 — Converter sinais brutos em força e, quando aplicável, pressão.

Etapa 5 — Reconstruir o campo 2D da manta.

Etapa 6 — Implementar soma direta das forças calibradas.

Etapa 7 — Implementar e avaliar integração numérica 2D.

Etapa 8 — Converter força total em massa equivalente.

Etapa 9 — Caracterizar crosstalk, histerese e drift.

Etapa 10 — Comparar estimativa física com regressão linear e multivariada.

Etapa 11 — Avaliar modelos não lineares apenas se necessários.

Etapa 12 — Modelar o comportamento temporal e o critério de estabilização.

Etapa 13 — Validar com massas e posições não utilizadas no ajuste.

Etapa 14 — Testar inclinação após consolidar a condição horizontal.

Etapa 15 — Selecionar o modelo final com base em precisão, robustez e custo computacional.

Etapa 16 — Incorporar o algoritmo ao software embarcado e à API.

Etapa 17 — Executar validação final ponta a ponta na maca completa.

# 33. Arquitetura Final Proposta

Sᵢⱼ(t) → Cᵢⱼ(·) → Fᵢⱼ(t)/pᵢⱼ(t) → Integração 2D → m_física(t) → Correção → m̂(t)

Em paralelo:

Sᵢⱼ(t) → análise temporal → T_est → decisão de estabilidade/predição

Essa arquitetura permite utilizar o conhecimento físico do sistema como base e a modelagem estatística como mecanismo de correção e generalização.

# 34. Resultado Esperado

Ao final da metodologia deverá existir uma função de estimação validada para a maca completa, capaz de transformar o conjunto de leituras distribuídas no espaço e no tempo em uma estimativa de massa confiável:

m̂ = f(S₁, S₂, ..., Sₙ, t, posição; θ)

O vetor θ representa os parâmetros obtidos pela calibração física, integração numérica e eventual correção estatística.

O sistema final deverá fornecer estimativa precisa, repetível e robusta à distribuição predominante da carga, além de produzir o mapa de pressão em tempo real e disponibilizar dados compatíveis com o software embarcado e a API do projeto.

# 35. Critério de Encerramento da Fase de Modelagem

A fase de modelagem somente deverá ser considerada concluída quando:

o protocolo experimental estiver documentado e reproduzível;

as curvas de calibração individual estiverem registradas;

o método de integração escolhido estiver implementado e validado;

as métricas de erro estiverem calculadas em dados não utilizados no ajuste;

histerese, drift, posição e estabilização temporal estiverem quantificados;

o algoritmo final puder ser executado no hardware/software definido para a maca;

existir procedimento documentado de tara, calibração e recalibração.

# 36. Síntese Metodológica

A metodologia integrada não trata a proposta de integração numérica e a modelagem multivariada como alternativas excludentes. A integração numérica 2D constitui o núcleo físico para consolidar o campo de pressão/força, enquanto a padronização experimental, a validação estatística e a modelagem multivariada fornecem mecanismos para identificar, quantificar e corrigir limitações reais do sistema. Dessa forma, a solução final preserva interpretabilidade física, rigor experimental e capacidade de alcançar maior precisão no protótipo completo.